绝缘检测仪招标参数 （1台）

- 用于医院腹腔镜、电刀类所有带电手术器械的绝缘检测。

- 2、≥2英寸彩色触摸屏

3、输出电压：0~5000V可调，精度	± 1 %

4、分辨率	1.0V

5、高压输出时间2~20S

6、导通电阻范围：0~999.9Ω

7、绝缘抗阻：1000MΩ/DC 1000V

8、交直流两用；快充≤3h并具有过充过放保护功能；待机时间≥360h

9、连续工作时间≥40h

10、操作人员、器械名称等可实现汉字输入，并可打印

11、具有开机自检功能

12、配有无线除静电手环

13、仪器界面有帮助功能

14、《检测证书》、《校准证书》；具备仪器不导通以及绝缘性破损标识

15、保修二年

有害气体浓度报警仪（1套）

一、气体远程报警控制器

- 用于消毒供应中心对环境中残留的环氧乙烷气体、过氧化氢气体、甲醛气体 和过氧乙酸气体监测设备进行实时远程监控，浓度超标报警，数据和报警储	。

2、有线或无线将各个低温气体灭菌器的房间内的空气中的气体浓度值实现远程监控，当浓度达到或者超过预置时报警，与风机等排风设施进行联动。

3、≥7＂中文触摸操作界面，显示当前组网内各气体灭菌间安装的气体监测仪所测量的环境气体浓度值和本身参数，配置数据传输功能，可使用U盘导出报警数据查看，具有声光报警功能

4、具备2.4G无线通信和RS485有线通信双组网方式，满足≥16台气体监测仪与气体远程报警控制器之间信息传输的需要。

5、自带打印机，实现实时打印和储存。

6、具有本机故障和组网内气体监测仪故障提示报警功能，可实现工作过程中的自动检测，故障时可实现故障代码自动报警或提示；

7、配置无线或有线数据传输功能，标配数据传输接口，可U盘导出；

8、、多账户操作功能，支持多级密码设置

9、数据记录功能；数据存储功能

10、≥16路通道

11、响应时间	≤ 1 s

12、免费质保二年

二、过氧化氢和环氧乙烷气体监测仪参数

- 1、用于医院消毒供应中心对环境中过氧化氢气体和环氧乙烷气体进行实时监测， 浓度超标报警

2、可检测房间空气中的过氧化氢气体浓度， 当超过设置时报警， 可与风机等排风设施进行联动。

3、≥2.5＂ 触摸屏

4、工作原理：电化学

5、检测方式	扩散式

6、测量范围 0～100 PPM

7、测量精度：0.01 PPM

8、响应时间： < 30 s

9、传感器：寿命 >2 年，带寿命提醒功能；传感器模块化更换，自带校准功能10、工作时间≥60h；充电时间≤3 h

12、免费质保二年

注：上述需求全部满足