| 核磁共振 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 核磁共振 | 1台 | 一、设备先进性总体要求 1.1 技术完整性要求：具备核心部件的自主研发和生产能力，主磁体、梯度系统、射频线圈作为核心部件，为原厂生产，与磁共振整机为同一品牌 1.2 技术先进性要求： NMPA认证的高端1.5T磁共振机型 二、磁体系统 ★2.1 磁场强度：≥1.5T 2.2 发射频率：63.87 MHz 2.3 磁体类型：超导磁体 2.4 磁体稳定性：＜0.1 ppm /h 2.5 磁场均匀度：典型值(Typical)，采用V-RMS 24 plane plot测量法。以下参数，请提供datasheet证明。 2.5.1 10 cm DSV：≤0.002 ppm 2.5.2 20 cm DSV：≤0.009 ppm 2.5.3 30 cm DSV：≤0.04 ppm ▲2.5.4 40 cm DSV：≤0.27 ppm 2.5.5 45 cm DSV：≤ 0.80ppm 2.6 主磁场均匀度补偿技术：具备 2.7 匀场方式：主动匀场 + 被动匀场 +高阶匀场 ▲2.8 磁体重量（含液氦）：≥4000kg 2.9 磁体长度（不含外壳）：≤160cm 2.10 磁体孔径：≥60cm 2.11 磁体线圈冷却方式：液氦制冷 2.12 液氦消耗率（正常使用状态）：0.0升/年 ▲2.13 液氦容积：≤1400L 2.14 冷头类型：4K冷头 2.15 5高斯线范围（X轴×Y轴×Z轴）：≤2.5m×2.5m×4m 三、梯度系统 3.1 梯度控制技术：全数字实时 3.2 梯度冷却方式：水冷 3.3 最大单轴梯度场强度（X/Y/Z轴可同时达到，工程值，非有效值、非等效值、非峰值）：≥33 mT/m ▲3.4 最大单轴梯度切换率（X/Y/Z轴可同时达到，工程值，非有效值、非等效值、非峰值）：≥125 mT/m/s 3.5 最短梯度爬升时间：≤0.264ms 四、射频系统 ▲4.1 射频最大发射功率：≥18kW ▲4.2 独立射频接收通道数：≥24 4.3 最高接收动态范围：≥160dB 4.4 射频接收线圈及相关技术：线圈为原厂（与整机同品牌）线圈；线圈单元数计算不得组合累加，为独立线圈单元数。 4.4.1 正交发射/接收体线圈：具备 4.4.2 头颈联合线圈：具备，≥16单元 4.4.3 体部相控阵线圈：具备，≥6单元 4.4.4 脊柱相控阵线圈：具备，≥24单元（非组合） 4.4.5 大柔性多功能线圈：具备，≥4单元 4.4.6 小柔性多功能线圈：具备，≥4单元 4.4.7 肩部线圈：具备，单元后补 4.4.8 膝、踝线圈（各一个）：具备，单元后补 4.5 线圈接口数：≥6个，必须可同时接驳使用 4.6 线圈联合扫描技术：具备多个线圈联合扫描，实现一次进床完成全身检查 五、计算机系统 5.1 主控计算机 5.1.1 中央处理器：≥四核，主频≥3.5GHz 5.1.2 中央处理器位数：≥64位 5.1.3 内存容量：≥24GB 5.1.4 硬盘容量：≥1.48TB 5.1.5 图像存储容量（256×256）：≥240万幅 5.1.6 显示器分辨率：≥1920 x 1200 5.1.7 显示器大小及规格 ≥24英寸，医用级彩色显示器 5.2 控制重建计算机 5.2.1 中央处理器：总核心数≥8，主频≥2.0GHz 5.2.2 控制重建计算机内存容量：≥32GB 5.2.3 控制重建计算机硬盘容量：≥1TB 5.2.4 图像重建速度(256×256，全FOV)：≥15000幅/秒 5.2.5 最大采集矩阵：≥1024 × 1024 5.2.6 最大重建矩阵：≥2048 × 2048 5.2.7 同步扫描重建功能：扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能 5.2.8 集成式软件操作系统：具备，主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能 六、后处理接口 6.1 软件控制照相技术：具备 6.2 DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能）：具备 6.3 标准激光相机数字接口：具备 七、扫描参数 7.1 X轴最大FOV：≥500mm 7.2 Y轴最大FOV：≥500mm 7.3 Z轴最大FOV：≥500mm 7.4 最小FOV：≤5mm 7.5 最薄层厚2D：≤0.1mm 7.6 最薄层厚3D：≤0.05mm 7.7 SE序列最短TR时间（128矩阵）：≤6.8ms 7.8 SE序列最短TE时间（128矩阵）：≤2.4ms 7.9 FSE序列最小回波间距（128矩阵）：≤2.4ms 7.10 FSE序列最大回波链长度（ETL）：≥1024 7.11 GRE序列最短TR时间（128矩阵）：≤1.0ms 7.12 GRE序列最短TE时间（128矩阵）：≤0.4ms 7.13 EPI序列最小回波间距（128矩阵）：≤0.4ms 7.14 EPI序列最大回波链长度（ETL）：≥512 7.15 最大弥散加权b值：≥10000 7.16 软件界面：具备原生中文/英文可切换界面 八、扫描技术与序列 8.1 自旋回波序列（FSE），包括： 8.1.1 2D/3D快速自旋回波：具备 8.1.2 组织弛豫时间测量自选回波序列：具备 8.1.3 可选择角度的自旋回波序列：具备 8.1.4 单回波、双回波、多回波技术：具备 8.1.5 单次激发快速自选回波序列：具备 8.1.6 脂肪抑制序列：具备 8.1.7 快速脂肪饱和技术：具备 8.1.8 水抑制序列：具备 8.1.9 反转恢复（IR），包括：具备 8.1.10 常规反转恢复序列：具备 8.1.11 快速自由水抑制序列（FLAIR）：具备 8.1.12 快速自由水抑制序列T1W成像技术：具备 8.1.13 快速自由水抑制序列T2W成像技术：具备 8.1.14 快速反转恢复序列（脂肪、水抑制）：具备 8.1.15 短TI反转回波水脂分离成像：具备 8.1.16 真实影像反转恢复序列（灰白质强对比成像）：具备 8.2 梯度回波(2D/3D)，包括： 8.2.1 多层面梯度回波（MPGR）：T1和PD加权像：具备 8.2.2 2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术：具备 8.2.3 2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术：具备 8.2.4 重T2加权高对比序列：具备 8.2.5 3D梯度回波技术：具备 8.2.6 快速稳态进动梯度回波：具备 8.2.7 超快速场回波序列：具备 8.2.8 三维成像技术：具备 8.3 平面回波成像技术（EPI），包括： 8.3.1 单次激发平面回波成像技术：具备 8.3.2 多次激发平面回波成像技术：具备 8.3.3 自旋回波EPI：具备 8.3.4 梯度回波EPI：具备 8.3.5 反转EPI：具备 8.3.6 高分辨EPI采集：具备 8.4 神经系统成像技术，包括： 8.4.1 高分辨解剖成像：具备 8.4.2 高分辨率内耳三维成像技术：具备 8.4.3 全脊髓成像：具备 8.5 弥散成像技术，包括： 8.5.1 ADC成像：具备 8.5.2 各向同性采集：具备 8.5.3 各向异性采集：具备 8.5.4 ADC值测量：具备 8.5.5 ADC-map：具备 8.5.6 自动采集处理：具备 8.5.7 单次激发EPI：具备 8.5.8 多次激发EPI：具备 8.5.9 实时弥散成像：具备 8.5.10 自动生成ADC图：具备 8.5.11 可选优化B值：具备 8.6 血管与水成像技术，包括： 8.6.1 时飞法技术(2D/3D)：具备 8.6.2 流入法采集技术（2D/3D）：具备 8.6.3 连续多层3D时飞法技术：具备 8.6.4 动静脉分离成像技术：具备 8.6.5 磁转移(MTC)对比技术：具备 8.6.6 最大密度投影技术：具备 8.6.7 可变翻转角度射频技术：具备 8.6.8 多层层面重建技术：具备 8.6.9 2D/3D水成像技术（MRCP, MRU）：具备 8.6.10 电影采集回放功能：具备 8.6.11 实时互动最大密度投影技术：具备 8.7 伪影消除技术，包括： 8.7.1 流体补偿：具备 8.7.2 呼吸补偿：具备 8.7.3 呼吸导航技术：具备 8.7.3 流动校正梯度波形技术：具备 8.7.4 区域饱和技术：具备 8.7.5 卷积伪影去除技术：具备 8.7.6 自旋回波运动伪影消除技术：具备 8.7.7 自由呼吸技术：具备 8.7.7 图像滤波增强技术：具备 8.7.8 K空间降噪技术：具备 8.7.9 环形伪影抑制技术：具备 8.8 节时技术，包括： 8.8.1 半扫描技术：具备 8.8.2 全方向部分编码采集技术：具备 8.8.3 矩形视野采集技术：具备 8.8.4 三维重叠连续采集技术：具备 8.8.5 并行采集重建技术：具备 8.8.6 部分回波采集：具备 8.9 其他成像技术，包括： 8.9.1 短TR TE快速成像功能：具备 8.9.2 三维定位系统：具备 8.9.3 放射状片层定位技术：具备 8.9.4 扫描暂停：具备 8.9.5 可变带宽技术：具备 8.9.6 预扫描技术：具备 8.9.7 信噪比显示功能：具备 8.9.8 实时交互式成像功能：具备 8.9.9 磁共振实时定位：具备 8.9.10 磁共振实时交互式参数改变：具备 8.9.11 高分辨成像检查：具备 8.9.12 组合扫描功能：具备 8.9.13 水饱和技术：具备 8.9.14 预饱和技术：具备 8.9.15 饱和带数目：≥6 8.9.16 平行饱和带：具备 8.9.17 伴随饱和带：具备 8.9.18 脂肪饱和技术：具备 8.9.19 信号平均技术，包含内模式和外模式：具备 8.9.20 频率编码方向扩大采集：具备 8.9.21 相位编码方向扩大采集：具备 8.9.22 偏中心扫描技术：具备 8.9.23 可变K空间填写方式：具备 8.9.24 K空间快速采集：具备 8.9.25 线圈灵敏度校正技术：具备 8.9.26 肝脏动态增强技术：具备 8.9.27 图像亮度均一化校正技术：具备 8.9.28 自动中心扫描技术：具备 8.9.29 图像插值放大技术：具备 8.9.30 图像变形校正技术：具备 8.10 高级临床应用软件包，包括： 8.10.1 神经成像软件包：具备 8.10.2 体部系统软件包：具备 8.10.3 骨关节成像软件包：具备 8.10.4 肿瘤成像软件包：具备 8.10.5 乳腺成像软件包：具备 8.10.6 血管成像软件包：具备 8.10.7 心脏成像软件包：具备 九、高级应用平台及软件 ▲9.1 压缩感知技术：具备 9.1.1 腹部动态增强成像压缩感知技术：具备≤2s/期的高时间分辨率，提供国内用户腹部多期动态增强成功案例 9.1.2 全身压缩感知技术：具备 9.2 波谱成像技术(MRS)：具备单体素和多体素波谱 9.3 三维多体素波谱成像技术：具备 9.4 磁化率加权成像技术：具备 9.5 体部磁敏感加权成像技术：具备 9.6 调制翻转角三维容积成像技术：具备 9.7 螺旋式K空间填充运动伪影校正技术：具备 9.8 脑灌注成像技术（Perfusion）：具备 9.9 高级弥散张量成像技术：具备，弥散敏感梯度≥256个方向 9.10 脑功能成像技术（Bold）：具备 9.11 三维动脉自旋标记成像技术：具备 9.12 水脂分离成像技术：具备 9.13 快速3D T1体部动态增强序列：具备 9.14 呼吸导航技术：具备 9.15 脂肪定量成像技术：具备 9.16 自由呼吸三维成像技术：具备 9.17 多梯度合并关节软骨成像技术：具备 9.18 参数定量成像与在线参数定量处理技术：具备 9.19 去金属伪影成像技术：具备 9.20 二维加速成像技术：具备 9.21 小视野弥散成像技术：具备 9.22 “类PET”全身弥散加权成像技术：具备 9.23 自动在线拼接：具备 9.24 智能扫描技术： 9.24.1 头部智能扫描：具备 9.24.2 脊柱智能扫描：具备 9.24.3 膝关节智能扫描：具备 9.24.4 多协议智能规划：具备 十、高级应用后处理软件 10.1 脑灌注高级后处理：具备 10.2 弥散张量成像高级后处理及纤维束追踪技术后处理：具备 10.3 BOLD高级后处理：具备 10.4 波谱高级后处理：具备，支持单体素与多体素 10.5 ADC定量后处理：具备 10.6 T1&T2&T2*参数定量高级后处理：具备 10.7 图像融合高级后处理：具备 10.8 图像拼接高级后处理：具备 10.9 动态分析：具备 十一、病人检查环境 11.1 双向病人通话系统：具备 11.2 提供防磁耳机：内置双向沟通装置,能进行通话指示和音乐播放;可减噪,降低病人不安 11.3 磁体内可调试病人通风系统：具备 11.4 可调试磁孔内病人照明系统：具备 11.5 磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统：具备 11.6 检查床最大承重：≥250KG 11.7 检查床最低位置：≤52cm 11.8 扫描床水平进床最大速度：≥20cm/s 11.9 病人监视系统：具备 11.10 磁体外壳上方集成彩色显示屏：具备，可显示扫描相关信息以及患者舒适度调节等信息 11.11 磁体旁直接启动扫描功能：具备 11.12 脚踏开关（在手推进行造影剂注射时，如灌注或动态增强扫描，可以在推注射器的同时用脚踏开关启动扫描。）：具备 十二 标配：精密空调一套、水冷机一套；高压注射器一个；机房屏蔽；装饰 十三 原厂图像后处理工作站一套 十四 整机保修二年（含冷头、液氦、线圈等） |  |