| 全自动生化分析仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 全自动生化分析仪 | 1套 | ★1、处理能力：生化测试，单、双试剂项目恒速≥2000测试/小时；ISE测试≥600测试/小时； 2、急诊样本处理功能：在待机、校准、质控或维护保养等任意状态下，均可实现≤1分钟针对特急样本的试剂加注功能； 3、样本架进样模式≥3种：顺序、样本架号、条码模式；样本容量：同时装载≥30个样本架，即300个样本；样本缓冲：样本缓冲能力和样本输出≥290个样本； 4、样本采用提篮式进样，为保证样本可以安全的进行调度和转运，样本提篮需具有自锁紧防倾倒和防脱落装置； 5、生化分析方法：终点法，速率法，固定时间法；支持单/双、三/四试剂测试和双波长； 6、试剂系统：≥140个试剂位；具备24小时不间断冷藏功能，试剂仓冷藏温度2℃～8℃，支持20ml~62ml等多种规格的“低残留“试剂瓶，减少试剂浪费； 7、最小试剂量：≤10μL，0.5μL递增，支持30分钟内补充试剂后样本自动再检测功能； 8、具有独立的试剂PAD可分屏显示及控制试剂盘； 9、具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂，并且具有试剂添加量智能预估功能； 10、仪器可同时支持在线分析项目数：≥72个项目，可支持1～4试剂项目，支持浓缩试剂自动稀释，支持试剂扩容，同项目放置多瓶试剂； 11、样本质量分析：可定量分析脂血、溶血、黄疸指数，并支持关联到具体检测项目同时给出干扰方向提示； 12、具有机内样本针超声波清洗功能，具有堵针检测、自动清洗与再尝试功能；样本针携带污染率≤0.05%； 13、支持样本稀释重测，具有样本自动增量、减量及预稀释重测功能； 14、最小反应体积：≤80μL； 15、反应时间：0~20min内任意设定； ▲16、比色杯：≥400个永久石英比色杯，光径5mm；可重复使用，支持单个比色杯更换，≥9阶自动清洗。光学系统：光栅后分光，16个波长； 17、反应波长范围：340～850nm，光纤光路传输；吸光度线性范围 0-3.5 Abs； 18、温控系统：固体直热，温度控制在37°C±0.1°C，无需添加抑菌剂； ★19、所有试剂全开放； ▲20、配置：一台48孔脱帽离心机,UPS一套（可持续供电1小时），≥300L水机一套，工作站一套； 21、保修三年。 |  |