| 全自动血液细胞分析仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 全自动血液细胞分析仪 | 1套 | 1、检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法结合流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用乳胶增强免疫散射比浊法。 ▲2、单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110 T/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100 T/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA ≥100 T/小时。。 ▲3、报告参数：血液分析报告参数≥35个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥6个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个 ▲4、进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDNR+CRP用血量≤37μL，末梢全血检测CDNR+CRP+SAA用血量≤40μL，预稀释模式CDNR+CRP+SAA用血量≤20μL。 5、末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢血采血管。 6、末梢血预稀释模式也能进行WBC五分类、NRBC、RET和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。 7、具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。 8、使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有NRBC检测功能，能自动进行对WBC计数的校正。 9、具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。 10、全自动RET检测，可对RET进行分型，提供网织红成熟度指数，无需机外染色处理。 11、具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。 12、具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加8倍进样计数颗粒数量来保证血小板检测精度。 13、血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。 14、具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供证明材料）。 15、具有高值SAA自动稀释重测功能，如遇样本SAA结果超出线性范围，无需人工干预，可自动回退稀释重测。 16、配备原厂中文报告及数据处理系统。 17、血液分析仪主机自带≥10英寸大屏幕彩色液晶触摸屏。 18、标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退复检功能，并可同时选配开放进样或封闭进样装置。 ▲19、血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）×109/L，红细胞：（0-8.6）×1012/L，血小板：（0-5000）×109/L。 20、CRP线性范围：0.2~300mg/L。 21、SAA线性范围：5~350mg/L。 22、仪器可比性偏差要求：白细胞不超过±3%，红细胞不超过±2%，血红蛋白不超过±2%，血小板不超过±5%，红细胞压积不超过±2%，平均红细胞体积不超过±2%。 23、血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1×109/L，红细胞≤0.02×1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5×109/L。 24、全血CRP、SAA检测时可自动校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）。 25、提供原厂配套的CFDA注册的质控品和校准品，并提供校准品溯源性文件。 26、原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。 ▲27、可根据医院的发展需求升级组成血液分析流水线。 |  |