| 手术显微镜 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 手术显微镜 | 1套 | ★1.1 双人四目,适用神经外科/ENT/骨科/P&R显微手术； ▲1.2 一体化触摸屏集控系统：通过≥22英寸触摸屏集控光学、支架、影像及照明设置，触屏新建用户个性化设置和新建患者账户，新建用户和患者数量不限。 1.3 采用该品牌最顶级光学品质，全光路复消色差T镀膜技术； 1.4 无级变倍系统，放大倍数：最小放大倍率≤2X ，最大放大倍率≥16X（12.5倍目镜下）； ▲1.5 单一连续可调物镜下，最小工作距离≤200 mm，最大工作距离≥600mm； 1.6 广角目镜，屈光补偿+5D/-6D，眼杯高度可调； 1.7 主镜可绕垂直轴旋转≥540°，左右倾斜：-45°/45°，前倾-30°后倾130°； 1.8 12.5X双目镜筒，0°-180°可调，可左右360°旋转； 1.9 全功能可编程手柄，可自由设定控制参数，如：变倍、调焦、拍照、视频、亮度、景深控制等等，使操作变得简单，直观； 1.10 电动变焦 1.11 智能远程诊断：无外挂模块，可通过全内置主机的远程服务平台实现远程机器使用日志、报错和故障排除等售后服务功能； 1.12 机头后备手动旋钮：机头具备手动调焦、变倍和调光圈大小的旋钮； 1.13 变焦变倍关联：自动将聚焦速度与放大倍率相匹配，在较高放大倍率时，将自动降低预选的聚焦速度。 1.14 变焦锁定：适用于激光手术，通过触屏变焦锁定开：手柄上的变焦摇杆开关及脚踏开关没有调焦功能； 2、助手镜 2.1 助手镜目镜具备锁控功能，360°旋转可调至对手镜位置； 2.2 配置全金属插入式直视镜筒。 3、照明系统 3.1 支架上冷光源照明系统,经光纤传导到显微镜； ▲3.2 照明光源：主光源及备用光源均采用300W氙灯照明系统，操作屏一键自动切换，具有剩余时间提示和亮度报警功能 3.3 照明安全：光亮度和工作距离联动，光照范围与术野联动 3.4 通过主机触摸屏同步照明强度调整、照明速度调节、聚焦照明联动以及照明开关功能； 3.5 自动调节亮度：为了实现目镜中稳定的图片亮度，根据工作距离和放大倍率调整照明亮度。 4、支架系统 ▲4.1 平衡调节：无需分步操作，触摸屏全自动一键一次电动术前术中20秒平衡系统； 4.2 显微镜支架底盘尺寸≥830mm×830mm，支架稳定性更好； 4.3 支架具有6关节电磁锁开关，支架臂上具有电磁锁； 4.4 智能防震颤支架：支架采用智能感应减震马达，使支架快速减震停摆，显著提高显微镜支架稳定性； 4.5 术中或术前平衡时有远离病人或不在患者上方的图示性保护提示 4.6 过顶设计，支架最大高度≥2350mm，有效臂展≥1600mm； 4.7 支架采用大直径轮子方便移动； ▲4.8 自动抽真空：支架可通过触摸屏触发抽真空系统，智能识别消毒套，将消毒套内空气变频抽吸排除，使消毒套紧紧贴敷在支架臂上，降低术中污染风险。 5、摄像系统 ▲5.1 一体化设计，镜体内置有原厂高清摄像头（1920*1080p），无需外接分光器和视频适配器； 5.1.1 扫描频率50 Hz， 59.94 全屏/秒； 5.2 配置原厂≥22英寸高清触摸屏监视器，可外接USB数据存储，且具备连接、传输、显示、快进及存储手术显微镜视频功能； 5.3 视频输出端口 HDMI, DVI-D, HD-SDI,网络端口； 6、其他 6.1 原厂保修三年 6.2 其他配置 180度主刀镜; 1套. 12.5X目镜; 2对. 三关节助手镜; 1套. 一键自动平衡落地式防震支架; 1套. 氙灯光源; 1套. 原厂内置全高清摄像头（内置）; 1套. 高清视频记录系统（内置）; 1套. 内置无线网络包WIFI; 1套. 消毒套抽真空系统（内置于支架）; 1套. 无菌套; 10盒. |  |