| 高清电子胃肠镜 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 高清电子胃肠镜 | 2套 | 一、要求 ★1、全高清电子内镜设备；主机光源采用分体式设计； ▲2、具备镜体带电热拔插功能,支持镜体一键式拔插，无需防水帽清洗。 二、图像处理器（2台）： 2.1.支持1080P全高清视频图像输出，视频分辨率≥1920×1080； 2.2.具有DVI、SDI、CVBS、VGA、S-VIDEO等信号输出方式； 2.3.红色调、蓝色调及饱和度调节功能≥15级； 2.4.具有自动增益（AGC）功能； 2.5.测光模式调节功能具备三种：平均测光、峰值测光、全自动测光； 2.6.具有色彩增强功能，三档可调，每档具有≥15级调节； 2.7.具有对比度调节功能，高、中、低三档可调； 2.8.具有轮廓增强功能，具备AB模式，三档可调，每档具有≥15级调节； 2.9.具有白平衡自动调节和记忆功能； ▲2.10.主机同时具备光4种照明模式，包括光学染色技术。 ▲2.11.具有电子放大功能，最大能放大4倍及以上； 2.12.具有患者数据和用户预设存储功能； 2.13.可通过U盘或CF卡一键导出术中采集图像，主机自带500G存储内存，具有内置病例工作站；（需提供厂家证明材料，中标后可提供样机验证） 2.14.支持DICOM标准协议；可通过网络传输病历数据； 2.15.具有图像冻结功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能； 2.16.设备兼容性：可以兼容电子胃镜，电子肠镜，环扫超声内镜、光学放大镜、扇扫扫超声内镜，支气管镜，超细胃肠镜，十二指肠镜等。 三、冷光源（2台）： 3.1.照明光源为多路LED光源； 3.2.多路LED进行光谱组合原理，且有白光外的两种以上光学染色模式； 3.3.光源主灯平均连续使用寿命≥10000小时； 3.4.色温≥5700K； ▲3.5.具有手动和自动两种调光模式，调光等级≥19级； 3.6.气泵流量≥四档可调； 3.7.主灯灯泡寿命具有指示灯显示； ▲3.8.具有透光功能：可用于体外对镜体头端部的定位。 四、高清电子胃镜（检查）（4根）： 4.1.视场角≥140°； 4.2.景深：3-100mm； 4.3.头端部外径≤9.3mm，同时具备有独立的辅助送水功能； 4.4.插入部主软管外径≤9.3mm； 4.5.最小器械孔道内径≥2.8mm； 4.6.弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左右各≥100°； 4.7.镜体操作部具有2个及以上自定义功能远程控制按钮（水气/吸引按钮除外）。 4.8.全防水设计，具备一键式防水接头，无需弹簧线和防水帽。 五、电子可变硬度肠镜（1根） 5.1.视场角≥170°； 5.2.景深：2-100mm； 5.3.头端部外径≤10.8mm，同时具备有独立的辅助送水功能； 5.4.插入部主软管外径≤11.5mm； ▲5.5.最小器械孔道内径≥3.2mm； 5.6.弯曲角度：上下各≥180°，左右各≥160°； 5.7.镜体操作部具有2个及以上自定义功能远程控制按钮（水气/吸引按钮除外）。 5.8.全防水设计，具备一键式防水接头，无需弹簧线和防水帽。 5.9.具备刚度可调功能。 六、高清电子肠镜（1根） 6.1.视场角≥140°； 6.2.景深：3-100mm； 6.3.头端部外径≤12mm，同时具备有独立的辅助送水功能； 6.4.插入部主软管外径≤12.5mm； ▲6.5.最小器械孔道内径≥3.8mm； 6.6.弯曲角度：上下各≥180°，左右各≥160°； 6.7.镜体操作部具有2个及以上自定义功能远程控制按钮（水气/吸引按钮除外）。 6.8.全防水设计，具备一键式防水接头，无需弹簧线和防水帽。 七、医用监视器≥26英寸专业医用监视器（2台） 八、配置专业内镜用台车，监视器挂架承载臂可360°旋转调节（2台） 九、保修年限三年（含胃肠镜） |  |