| 4K超高清腹腔镜 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 4K超高清腹腔镜 | 1台 | 整体要求：摄像主机、摄像头、冷光源、显示器、气腹机为同一品牌 一、超高清摄像系统 ★1.1. 4K内窥镜摄像系统主机，具有3840*2160逐行扫描内镜成像性能。 1.2. 图像输出分辨率包括：3840*2160@60fps和1920*1080@60fps两种。 1.3. 能够同时支持≥7路全画面视频输出，至少包括5路1080P和2路4K视频输出。 1.4. 图像色域范围支持BT.2020、BT.709。 1.5. 电击防护等级，CF型。 1.6. 具备白平衡、场景模式选择、拍照、录像、冻结，缩放（2倍数字变焦），图像翻转等菜单控制功能。 1.7. 具有精准曝光控制和图像降噪调节，曝光亮度和降噪11级区间主动可调。 1.8. 具有增益控制，色调调节，色彩饱和度调节，锐度调节等图像调节功能。 1.9. 场景模式≥8种，包括：胸腹腔镜、腹腔镜（小）、关节镜、宫腔镜、膀胱镜、耳鼻喉镜、纤维镜、自定义模式、可实现一键切换。 ▲1.10.色彩模式≥4种， 1.11. 可通过移动存储设备一键导入导出医生的场景设置参数文件。 1.12. 主机原生自带4K（3840x2160分辨率）和全高清（1920x1080分辨率）两种图像刻录功能，支持H.265编码，支持8Mbps-64Mbps码率可调；支持固定码率、可变码率可配。 1.13. 集成图文工作站功能，可以采集4K（3840x2160分辨率）和全高清（1920x1080分辨率）图片，连接打印机后，能够一键生成图像报告。 1.14. 去网格功能≥3种 1.15. 具有用户访问控制功能。 1.16. 具有智能光源联动功能。 1.17. USB接口≥4个，其中USB2.0 x2，USB3.0 x2，可通过USB接口连接脚踏开关，键盘，打印机、USB存储设备等外设。 1.18. 支持多种输出端口：3G-SDI*4，HDMI2.0*1，DVI-D*2、HD-SDI*2、HDMI1.4*1。 1.19. 操作界面具有中英文语言设置，默认简体中文。 1.20. 工作功率≤70VA。 二、4K摄像头 2.1. 采用单晶片1/2.5英寸CMOS芯片，摄像头采集像素≥829万，原生输出3840*2160@60fps及10bit的4K超高清图像数据。 2.2. 信噪比≥65dB。 2.3. 垂直有效分辨率≥2400。 ▲2.4.摄像头静态图像宽容度≥560 2.5. 摄像头与光学适配器分体设计，标配F25光学适配器，并可连接标准C-Mount接口的各种定焦或变焦光学适配器。 2.6. 摄像头控制按键≥4个，支持4种自定义按键功能，包括：白平衡、冻结、曝光亮度调节、锐度调节、缩放，图像翻转，场景设置等。 2.7. 防水防尘等级IPX7，支持戊二醛浸泡消毒。 三、LED冷光源 3.1. 光源使用寿命≥60000小时。 3.2. 光源色温区间在5700K±500K。 3.3. 冷光源红外截止性能≤4mW/lm。 ▲3.4.输出总光通量≥1400lm，显色指数≥93%。 3.5. 支持≥16级智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度。 ▲3.6.具有光纤插入自动检测功能。 3.7. 具有光源寿命提示功能。 四、气腹机 4.1. 采用≥7英寸触控屏设计，可进行流量压力调节，并且具有防误触功能键。 4.2. 流量调节范围0.1-50L/min，流量调节精度0.1L/min。 4.3. 压力范围：1mmHg-30mmHg，压力调节精度1mmHg。 4.4. 具有恒温加热功能，末端输入人体内的气体恒定为37℃。 ▲4.5.具有智能排烟功能，通过SCB接口连接同一品牌摄像系统，图像算法智能识别烟雾，快速响应后排气除烟。 4.6. 在0.04-0.06MPa的负压吸引下，支持最大排烟流量≥15L/min。 ▲4.7. 具有开机自检功能，过压报警和过压释放功能。 4.8. 具有恒压变流控制功能，实时监控气腹压力。 4.9. 具有多模式切换功能，实现小腔、正常等不同腔体间的流量压力快速切换。 五、32英寸监视器 5.1. 医用≥32英寸液晶面板，分辨率≥3840×2160。 5.2. 最大亮度：≥700cd/m²。 5.3. 对比度：≥1350:1。 5.4. 视角：≥178°(水平/垂直) 。 5.5. 响应时间：≤18ms。 5.6. 输入接口：DVI-D×1, 3G-SDI/HD-SDI×5、DP×1、HDMI×1。 5.7. 输出接口：DVI-D×1, 3G-SDI/HD-SDI×5。 六、腹腔镜 6.1. 4K 30°高清腹腔镜，直径10mm，长度330mm。 七、导光束 7.1. 支持长度: 3000mm；有效芯径: 5.0mm。 八、专用台车 8.1. 具有监视器挂臂。挂臂具有三关节调整功能，能够进行360°旋转调节且高度可调； 8.2. 具有四层隔板，隔板高度可调，第一层隔板配有键盘托板，最低层配有置物箱； 8.3. 监视器支臂高度：170cm；监视器支臂可降低3个档位。 九、其他 9.1 保修三年(含腹腔镜) 9.2 其他配置要求： 名称; 数量. 30度4K腹腔镜; 2. 导光束; 3. 专用台车; 1. 器械消毒盒; 2. 腹腔镜专用消毒盒; 2. 腹部专用器械; 2套. |  |