| 高压氧舱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 高压氧舱 | 1台 | 一、主要技术指标和配置 ★1、≥Φ3200×8000/（12+4）人医用高压氧舱。 2、基本配套：全套设备主要包括舱体、控制台、供排气系统、供排氧系统、空调系统、消防水系统、电气系统（含照明、通讯、电视监视系统等）。 二、主要技术指标和配置 1、氧舱结构形式：一舱两室四门式平底型 1.1设计压力：0.3MPa。工作压力：0.2MPa。 1.2舱体规格（直径×长度）：≥Φ3200mm×8000mm（单舱、两室、四门）。 1.3舱内容积：治疗舱人均舱容≥3.4m³；过渡舱人均舱容≥5.3m³。 1.4主体材质：符合GB150.1～150.4-2011《压力容器》国家标准。 1.5治疗人数：16人（其中：主舱12人，过渡舱4人）。 舱上设施： 1.6舱门（透光尺寸高×宽约1900mm×1000mm）：薄壳门数量4个。形式平移门，舱内和舱外地面在同一平面，方便卧床进出舱； 1.7观察窗（透光尺寸约Φ300）：治疗舱4只，过渡舱4只。 1.8照明窗（透光尺寸约Φ180）：治疗舱8只，过渡舱4只。 1.9舱内照明采用内置常压螺旋管封循环照明。 1．10舱门形式及锁紧方式：一次冲压成型高强度薄壳门，低压自动锁紧采用医用空气加压氧 舱的薄壳式舱门采用医用氧舱的翼型密封条及其密封结构。 1.11递物筒（透光尺寸*长度：Φ300*500）：治疗舱1只, 过渡舱1只；递物筒配压力联锁装置和压力显示装置。全不锈钢旋转式外盖，安全连锁内置式。 舱内附件： 1.12高级可折叠豪华轿车座椅：治疗舱12只，过渡舱4只。——固定的高靠背带扶手，角度可调可拉伸式座椅， 座椅面料符合GB/T12130-2020《医用空气加压氧舱》国家标准。 1.13顶部悬挂式吸排氧设备排：治疗舱2套，过渡舱2套 1.14安全阀：治疗舱2只、过渡舱2只 1.15药械柜：治疗舱2只、过渡舱2只 1.16环境压力表：治疗舱1只、过渡舱1只 1.17一级吸氧、生物电和负压吸引模块：治疗舱4套、过渡舱2套 1.18进气消音器：治疗舱1只、过渡舱1只 1.19灭火器：治疗舱1只、过渡舱1只 1.20扬声器、话筒、呼叫按钮：治疗舱1套、过渡舱1套 1.21舱内外应急排气阀：治疗舱2只、过渡舱2只 1.22装饰：天花采用铝合金微孔板，封头端部及柜具冷轧薄钢板喷，两侧壁考虑管路维修方便，采用油漆或墙布无装饰板。 1.23漆后装饰；地板为彩色高档防滑地板砖；其余内外基材按国际标准（ISO8501-1:1992）喷砂Sa2.5级后，采用高压无气喷漆工艺。装修符合GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》A级不燃和B1级难燃的防火要求。 1.24舱内配设负压吸引装置接口 2 套，主舱 4 套，过渡舱 2 套； 1.25舱内配设急救供氧装置 6 套，主舱 4 套，过渡舱 2 套（该装置在舱内设置了可监示 吸氧、排氧状态和进行动态平衡调整的流量计并在操作台上设置了独立的截止阀，便于医护 人员在舱内外均能进行有效控制，该装置配以危重病员使用的平衡式吸氧头罩和气囊缓冲式 气管切开病员专用吸排氧装具，能够有效地对危重病员和气管切开患者实施治疗）； 1.26舱内配急救呼吸机气源及控制系统 2 套，主过渡舱各 1 套； 1.27配舱内全方位拾音对讲麦克 2 套，主舱 1 套，过渡舱 1 套； 1.28舱内配无触点感应式紧急呼叫报警装置 2 套，主过渡舱各 1 套 ； 1.29每舱室均设置自动泄压安全阀 2 套，并配手动紧急泄压装置； 1.30摄像窗采用潜入式摄像窗，数量：4 个，主舱 2 个、过渡舱 2 个； 1.31吸氧装具布局方式及数量：采用顶部悬挂式吸排氧设备。主舱、过渡舱分别2套，主舱吸氧口12个，过渡舱吸氧口4 个，； 1.32舱内装饰的设计采用手术室理念，两侧内壁无夹层无装饰板，减少细菌残留。材料选用高强度，抗磨，抗撞，阻燃等级为 A 级，配备符合相关管理规定与规范的室内空气消毒设备； 1.33配设生物电无损导联装置接口 2 套：主舱、过渡舱各 1 套；采用载人压力容器的生物 电无损导联装置； 1.34每舱室均配设药品柜1套； 1.35每舱顶均配设吊轨式输液吊架1套，挂钩满足3人以上同时输液需要，可随意拉动和定位； 1.36配舱内专用移动式卧床和轮椅各1只。 2、控制台 操作控制方式：手动（机械式）+电动遥控+计算机自动化操作控制三种操作控制方式。 2.1加减压（手动），操作阀门4套。 2.2中门泄放阀1套。 2.3供排氧操作阀门4套。 2.4压力显示系统8套（供气压力表 1 只，供氧压力表1 只，普通压力表 2 只，精密压力表2 只，消防水压力表 1 只）。 2.5声光报警式测氧仪（带打印）2套。 2.6舱内配全方位拾音立体声双向对讲通讯机4套：主舱2套，过渡舱2套 2.7数显温控仪2套。 2.8 DVD 1台，功放机1台。 2.9专用电源和UPS应急电源控制系统1套，持续供电时间≥30 分钟。 2.10单人供氧动态流量计16套。加装供氧缓冲箱（储氧筒） 2.11舱内配设急救供氧装置6套（流量计、急救截止阀）。 2.12采样流量仪2套。 2.13电动遥控操作器2套。要求采用触摸屏控制模式。 2.15彩色液晶电视摄像监视系统1套。 2.16舱内配无触点感应式紧急呼叫报警装置3套：主舱2套，过渡舱1套。 3、供、储气系统 3.1空压机：螺杆静音无油型变频空压机 2 台排气量2.3m³/min，排气压力1.25MPa， 噪声≤80dB(A)。 3.2配备配套空气冷却系统：吸附式干燥机2套。 3.3储气罐为：设计压力 1.5MPa，最高工作压力 1.4MPa，容积10m³，2 台。储气罐容积配置可满足 4 舱次加压需要。 3.4汽水分离装置2套； 3.5配空气过滤器 2 台； 3.6配备冷却水自动排放系统； 3.7加压消音装置 2 套； 3.8加减压系统采取双组双路。 3.9自力式调压阀1套； 3.10气动调节阀4套； 3.11电气阀门定位器4套； 其中空气过滤器出口至舱内进气管路及其手操阀件，全部采用不锈钢或铜质。 4、供氧系统 4.1智能型测氧仪及采样系统2套； 4.2低阻力全铜舱内吸排氧装置16套； 4.3系统管路、阀门符合GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》国家标准。氧源采用医院集中供氧（接口由中标单位免费接至氧舱建筑内）。 5、消防系统 按GB/T12130-2020《医用空气加压氧舱》国家标准要求，各舱室均配置水喷淋消防设施 舱内多点喷淋装置1套（喷水强度≥50L/ ㎡.min）；喷水动作响应时间≤ 3s，并在操作控制台及舱内醒目位置设置快开式电动调节阀，以确保紧急状态下使用。 5.1配备防腐耐高压不锈钢消防水罐 1 台，容积为1.5m³； 5.2消防水罐压力恒定装置 1 套； 5.3舱内水喷雾装置 1 套； 5.5供水总管路和舱内供水管路均为耐腐蚀铜质或不锈钢材质； 5.6机械手动控制阀 2 套。 6、空调系统 6.1氧舱专用冷暖吸顶式空调，主舱2P 1台，过渡舱2P 1台。 6.2治疗舱、过渡舱（磁传动密封器加多级电机）各1套； 6.3空调送风方式：采用磁耦合感应传动送风方式，舱内循环。 6.4舱内空调驱动采用磁耦合装置保护设备。 7、电气系统 专用配电柜及其后专为氧舱系统服务的线路；设立独立式配电系统，采用漏电保护器和隔离变压器双重安全保护，双电源自动切换。包括：空压机、空调、控制台供电；舱内照明、通讯供电及应急供电。 8、闭路监控系统 8.1采用舱外电视监控方式； 8.2彩色闭路电视系统； 8.3显示器置于控制台上：彩色19英寸液晶显示器； 8.4电视画面可分割（可调节分割2画面）； 8.5配备彩色电视摄像监视系统 1 套， 采用广角彩色高清摄像一体机 4 台（治疗舱、过渡舱各 2 台），≥200 万像素，≥19 英寸彩色液晶显示器 1 台，具备刻录、多画面分割显示、视频信号转换与播放等功能，存储时间≥ 3 个月，视频可通过 USB 接口导出。 9、计算机自动化操作控制系统 9.1系统功能 状态监视——实现两个舱室的压力、温度、氧浓度的实时检测、显示及报警。操舱过程中显示相关舱室的温度、压力、氧浓度曲线。 方案设计——实现多种操舱方案的设计存储。 自控操舱——依据调用的操舱方案进行计算机自动控制操舱；当氧浓度超标时可自动通风换气；操舱过程中可暂停操舱和继续自动操舱；暂停操舱后可修改当前操舱方案，并依据新方案继续自动操舱。 历史查询——依据舱号实现历史操舱数据查询。 系统设置——可实现操舱方式、报警参数的设定。 9.2系统组成 使用一台工业控制计算机。 系统设一套信号处理箱，将温度、压力、氧浓度传感器采集的各舱室状态数据传递给工控机，并依据工业控制计算机的控制指令通过电操仪控制各舱室加减压电控阀。 三、技术指标要求： 1．升、降压速率： 治疗舱和手术抢救舱的升、降压速率在 0.004MPa/min～0.02MPa/min 范围内可调；过渡 舱 升、降压速率在 0.008MPa/min～0.08MPa/min 范围内可调； 2．舱内进气噪声：正常升压速率时≤65dB(A)； 3．舱内照度：平均照度≥60Lx，照度不均匀度 ≤60%； 4．舱内环境氧浓度： ≤23%； 5．吸排氧阻力：吸氧阻力≥-200Pa 排氧阻力≤150Pa； 6．递物筒联锁装置的锁紧压力≤0.02MPa，回位压力≤0.01 MPa； 7．舱内空调温控范围： 18℃～26℃； 8．舱内温度变化率： ≤3℃/min； 9．空调工作时噪声： ≤60dB(A)； 10．压缩空气净化指标： 碳氢化合物≤0.1mg/(N ·m³),水≤575 mg/(N ·m³),颗粒物 2 级, 无气味； 11．舱室气密性： 压力为 0.03MPa 时，泄漏率≤15%/h， 工作压力为 0.2MPa 时，泄漏率≤5%/h； 12．供氧系统高压管路气密性：管路内压力为 14MPa 时，泄漏率≤1%/h； 13．供氧系统低压管路气密性：管路内压力为 0.7MPa 时，泄漏率≤4%/h； 14．气源系统气密性：系统压力为 1.4MPa 时，泄漏率≤ 0.5%/h； 15．生物电插座各插针（接线柱）之间、各插针（接线柱）与舱体间的绝缘电阻≥100MΩ； 16．舱体接地电阻≤4Ω，舱体与接地装置之间应用镀锌扁铁钢可靠连接，连接处应有接 地标记； 17．各种安全报警装置动作可靠。 18．氧舱以及配套压力容器所属安全阀和压力表需要增配一套做备用。 19．保修年限：三年。 |  |