| DSA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| DSA | 1台 | 一、设备名称：全数字化通用型平板血管造影系统 二、用途：主要用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行胸部，四肢，神经血管造影，具有血管的实时减影。 三技术规格 1、机架系统: ★1.1 全自动悬吊 1.2 机架多位置预设,存储位置≥40种。 1.3 具有智能床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动 1.4 CRA≥50° 1.5 CAU≥50° 1.6 RAO≥110° 1.7 LAO≥120° 1.8 等中心到地面距离≥105cm 1.9 等中心到焦点距离≥80cm ▲1.10 C型臂弧深≥90cm 1.11 SID范围：90cm―119cm 1.12 C 臂旋转速度 (非旋转采集) ≥15 度/秒 1.13 机架可与检查床完全分离，便于开展抢救或特殊治疗 1.14 准直器和平板探测器具备自动跟踪旋转技术 2、导管床: 2.1 碳纤维浮动床面 2.2 床长≥280cm (不包含延长板的长度) 2.3 床宽≥45cm ▲2.4 床的最大病人承重≥200KG + 100KG (CPR) 2.5 床的最大物理承重≥300KG 2.6 床的纵向运动范围≥120cm 2.7 床面的垂直升降范围≥28cm 2.8 床面的旋转≥270°(提供证明材料) 2.9 床面的横向运动≥ 18cm 2.10 导管床手臂支架，床垫，输液支架 3、液晶触摸控制屏 3.1 检查床旁具备液晶触摸控制屏 3.2 液晶触摸控制屏可置于导管床三边，满足不同临床操作需求 3.3 液晶触摸控制屏上可进行采集条件，对比度，亮度，边缘增强、 电子遮光器等参数设置 3.4 配备立体三键鼠标手柄，便于医生操作 4、X线高压发生器装置： 4.1 发生器功率≥100KW 4.2 最大管电流支持≥1000mA (100KV/100KW 时) 4.3 最小管电流≤0.5mA 4.4 高频逆变频率≥100KHz 4.5 最小管电压≤40KV 4.6 最大管电压≥125KV 4.7 最短曝光时间≤1ms 4.8 无需测试曝光进行自动曝光控制 5、X线球管： 5.1 最大连续透视功率≥3000W 5.2 最大透视管电流≥160mA 5.3 球管阳极连续高速旋转，转速≥4200 转/分，包括透视及采集 ▲5.4 阳极热容量≥5MHU 5.5 管套热容量≥7.5MHU ▲5.6 阳极最大散热功率≥18000W 5.7球管焦点≥2个(提供证明材料) ▲5.8 最小焦点≤0.4mm 5.9 最小焦点功率≥18KW 5.10 最大焦点≤1.0mm ▲5.11 最大焦点功率≥60KW 5.12 球管带有防碰撞保护装置 5.13 球管采用油冷或水冷的冷却方式 5.14 球管采用液态金属轴承技术 5.15 球管具备栅控球管技术 6、数字化平板探测器： 6.1 采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术 6.2 平板有效探测面积≥38cm×29cm(提供证明材料) 6.3 平板分辨率≥2.7LP/mm 6.4 平板像素尺寸≤184μm 6.5 系统采集： ≥ 2480×1920 矩阵 6.6 平板探测器动态范围≥16bit(提供证明材料) 6.7 视野≥6视野(提供证明材料) 6.8 最小视野≤12×12cm,最小视野对角线≤16cm 6.9 平板带有感应式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 6.10 平板检测器光子转换效率≥77%DQE(提供证明材料) 6.11 平板上具备控制机架和检 C 型臂运动的开关 6.12 具备独立的平板探测器冷却系统 6.13 平板内具备可抽取滤线栅 7、图像采集及处理系统： 7.1 主机配备双工作站处理系统，分别完成图象采集和后处理操作 7.2 标准 DR 模式，速率： ≥0.5-6 帧/秒； 7.3 标准 DSA 模式，速率： ≥0.5-6 帧/秒，并具有实时 DSA 功能 7.4 动态心脏模式，速率： ≥15-30 幅/秒 ▲7.5 高速 DSA 模式，最高速率：≥30 帧/秒，并具有实时 DSA 功能 7.6 数字脉冲透视0.5-30 幅/秒,≥3档 7.7 透视图像存储量≥999 幅 7.8 最大透视图像储存时间≥20s 7.9 外周采集模式有高压注射器的联动 7.10 图像处理包括窗宽/窗位可调节，噪声滤过及图像边缘增强的功能 7.11 具有实时动态范围管理功能 8、智能二维路径导航功能 8.1 可实现传统 Roadmap 功能 8.2 可使用DSA 采集序列中任意一副减影图像作为路径图 8.3 可使用DR 采集序列中任意一副图像或任意一副透视图像作为路径图 8.4 路径导航功能可用于心脏介入 8.5 实时透视图像与路径图像叠加，可淡进淡出，循环显像 8.6 可对路径图中的血管影像、介入植入物 (导丝导管、胶、弹簧圈等) 、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要 9、图像采集及处理及优化技术软件包 9.1 由身高、体重等参数， 自动测算患者不同解剖部位体厚 9.2 由被投造部位的解剖厚度及密度信息自动计算该部位的 X 线穿透性 9.3 由 C 型臂的角度自动计算 X线穿越人体的路径 9.4 动态图像优化降噪 9.5 适应性边缘增强 9.6 轮廓跟踪自动亮度、对比度实时调节 10、图像显示系统： 10.1 采用医用高分辨率LCD 显视器 10.2 检查室两台 (≥19 英寸) LCD 显视器，分别用于实时图像和参考图像显示：控制室一台(≥19 英寸)LCD 显示器，用于主机操作以及实时图像显示 10.3 显视器亮度≥400 cd/m2 10.4 可视角度 (水平及垂直可视角度) ≥170° 10.5 显视器分辨率≥1920×1080 10.6 配有四架位监视器悬吊架，监视器吊架可置于床左右二侧及床尾 10.7 监视器悬吊架可纵向及旋转运动 11、图像存储及图像分析系统： 11.1 主机硬盘图像存储：1024×1024 矩阵，容量≥25000 幅 11.2 主机硬盘图像可存储在 CD/DVD 光盘上，同时 CD/DVD 光盘上的图像可回传至主机硬 盘 11.3 自动回放采集序列 11.4 回放序列的速度及方向可调 11.5 可进行减影及非减影切换 11.6 后处理功能包括：选择路标图像、 电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等。 12、实时旋转 DSA： 12.1 为方便神经及外周血管介入，要求机架可在头位及侧位进行旋转采集 12.2 头位机架旋转采集最快速度≥55 度/秒 12.3 侧位机架旋转采集最快速度≥30 度/秒 12.4 侧位机架旋转采集范围≥200 度 12.5 最快采集速率≥30 帧/秒 12.6 具有动态血管实时旋转，包括蒙片及充盈片两次采集过程，实时显示，无需后台减影 13、三维图像后处理工作站 13.1 具有独立的三维重建及分析工作站 (原厂提供) 13.2 Intel®Xeon, 3.2GHz 以上 CPU，四核 13.3 RAM： ≥ 32GB 13.4 图像硬盘容量： ≥ 300GB 13.5 可进行图像后处理，包括图像全幅和局部放大，多幅图像显示，图像边缘增强、边缘平滑，图像正负像切换 13.6 配备全兼容性的CD/DVD 刻录系统，可制作标准 DICOM3.0 血管造影光盘，输出及叠加单幅图象，可用 AVI 文件输出完整图象 13.7 光盘刻录数据可随时回传至主机，并进行后处理、分析 13.8 操作室： ≥19英寸高分辨率 LCD 彩色监视器一台，控制室： ≥19 英寸高分辨率 LCD彩色监视器一台 13.9 可完成全身各部位 (包括神经，胸腹，四肢) 三维图像的重建、后处理、显示和归 档 13.10 最短重建时间： ≤ 30 秒 13.11 具有快速二维和多平面显示、回放，三维处理：3D 血管表面重建 (MPR) 、最大密度投影重建 (MIP) 、3D 容积重建 (VRT) 13.12 具备三维内支架、弹簧圈双容积重建功能 13.13 床旁可实现对三维图像采集、重建及后处理等操作 13.14 实现与 CT、MR、PET 等多产品三维图像融合 14、三维血管路图导航功能 14.1 三维血管路图导航功能，可将三维血管路图与实时的二维透视图像叠加，在检查室床旁实时显示导管、导丝、弹簧圈在三维图像中的走行 14.2 三维路图能够自动追踪 C 臂角度、检查床面即解剖投照位置、投照野大小、SID位置 变化，提高治疗准确性，安全性及工作流程 15、血管机类CT成像功能 15.1 能完成 CT 断层图像重建和显示 15.2 能够进行机架正位和侧位的类 CT 采集，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建 15.3 机架最快旋转速度≥55度/秒，旋转角度≥200 度 15.4 常规类CT扫描协议：最快扫描速率：≥30帧/秒 15.5 高级类CT扫描协议：最快扫描速率：≥60帧/秒 15.6 重建矩阵 256×256，512×512 可选 15.7 最短传输及重建时间： ≤60 秒 15.8 密度分辨率： ≤5Hu 15.9 图像灰阶： ≥16bit 15.9 可实现 CT 图像与三维血管的双容积显示，便于观察血管与软组织关系 15.10 床旁可实现对血管机类 CT 图像采集、重建及后处理等操作 16射线剂量防护技术： 16.1 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预 16.2 自动插入铜滤片数≥3 片 16.3 透视图像存储功能：最大透视图像连续存储时间≥60s, 透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 16.4 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 16.5 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏 16.6 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 16.7 无射线病人定位，即透视末帧图像上可实现无射线病人投照视野的改变，根据中心点的位置在无射线的条件下移动床即可到达目标位置。 16.8 可以提供低剂量的透视协议 16.9 可以提供 DICOM 格式的剂量报告 16.10 脚闸具备低剂量采集专用踏板，脚踏时无需调节参数 ▲16.11 各家需提供最高端最完整的低剂量高清影像平台，如西门子提供CARE&CLEAR+OPTIQ,飞利浦 提供 DoseWise+Blue, GE 提供 Dosesense 平台，其他品牌提供同等档次，并提供证明材料。 17、其他： 17.1 高压注射器接口 17.2 激光相机接口 17.3 DICOMSend 17.4 DICOMPrint 17.5 DICOMQuery / Retrieve 17.6 DICOMWorklist 17.7 原装双向对讲通话系统 17.8 悬吊式手术灯(一个) 17.9 提供图文报告工作站一套 18、整机保修三年 (含球管、平板、高压发生器等) 19、负责和医院 PACS 系统对接，导管室X射线防护及装饰，费用由中标方承担 20、配置：高压注射器 1 台、DSA专用监护仪 1 台、除颤仪1台、铅衣 5 套 |  |