| PET-CT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| PET-CT | 1套 | 一、基本结构： 1、PET： 1.1 环数（环）：≥80 1.2 探测器： 1.2.1 晶体模块： 1.2.1.1 材料：LYSO或LSO或LBS 1.2.1.2 数量（块）：≥60000 1.2.1.3 长×宽（mm）：≤3.0×3.0 1.2.2 光电转化器： ▲1.2.2.1 类型：数字化SiPM 1.3 衰减校正： 1.3.1 衰减校正方式：CT衰减校正 1.3.2 校准源类型：支持Ge68或F18校正源 1.4 TOF技术（含软、硬件）：提供 2、CT： 2.1 探测器： 2.1.1 材料：固态稀土陶瓷 ▲2.1.2 CT探测器排数：≥64排 2.1.3 CT探测器扫描层数：≥128层 2.2 球管： 2.2.1 阳极散热率（KHU/min）：≥1000 ▲2.2.2 球管阳极实际热容量（MHU）（不含等效概念）：≥7.5 2.2.3 球管阳极冷却方式：油冷 ▲2.2.4 小焦点尺寸（mm）：≤0.7×0.7 2.2.5 大焦点尺寸（mm）：≤1.0×1.0 2.2.6 最小管电压（kV）：≤70 3、机架： 3.1 内置激光定位系统：提供 3.2 交互式应答系统：提供 ▲3.3 机架孔径（cm）：≥70 ▲3.4 机架结构（PET与CT同一品牌）：一个机架 3.4.1 开放门控接口：提供 3.5 PET机架冷却方式：风冷 4、扫描床： 4.1 最大水平移动范围（cm）：≥210 4.2 最大轴向扫描范围（cm）：≥200 4.3 承重量（kg）：≥250 4.4 安全保护装置：提供 5、计算机系统： 5.1 采集和处理工作站：提供 5.1.1采集工作站：1套 5.1.2 处理工作站：1套 5.2 采集工作站硬件配置： 5.2.1 主频：≥4核 3.5GHz 5.2.2 内存（GB）：≥24 5.2.3 硬盘容量（TB）：≥1 5.2.4 数据外存方式：DVD和DVD-RW 5.2.5 彩色液晶显示器（LCD）：≥24英寸 5.3 处理工作站硬件配置： 5.3.1 主频：≥4核 3.5GHz 5.3.2 内存（GB）：≥24 5.3.3 硬盘容量（TB）：≥1 5.3.4 数据外存方式：DVD和DVD-RW 5.3.5 彩色液晶显示器（LCD）：≥24英寸 5.4 网络要求： 5.4.1 DICOM 3.0：提供，支持接收、传输、打印和worklist功能，提供DICOM3.0协议文件 5.4.2 DICOM RT：提供，用于放疗数据传输 6、辅助设备： 6.1 头托：提供 6.2 质控模型： 6.2.1 PET质控模型：提供 6.2.2 CT质控模型：提供 6.2.3 PET-CT融合质控模型：提供 二、性能指标（NEMA NU 2-2012标准下的典型测试值）： 1、PET： 1.1 扫描参数： ▲1.1.1 轴向扫描视野（cm）：≥25 1.1.2 重建矩阵：≥512×512 1.1.3 横向扫描视野（cm）：≥70 1.1.4 符合时间窗（ns）：≤4 1.1.5 每床位重建层数（层）：≥220 ▲1.1.6 最薄采集层厚（mm）：≤1.4 1.1.7 一次全身最大扫描范围（cm）：≥200 1.1.8 3D每床位重叠范围（%）：≤25 1.2 性能参数： 1.2.1 系统空间分辨率（NEMA NU 2-2012标准下的典型测试值）： 1.2.1.1 横向： 1.2.1.1.1 距中心1cm：≤3.0 1.2.1.1.2 距中心10cm：≤3.5 1.2.1.2 轴向： 1.2.1.2.1 距中心1cm：≤3.0 1.2.1.2.2 距中心10cm：≤3.5 ▲1.3 灵敏度（cps/kBq）（NEMA NU 2-2012标准下的典型测试值）：≥16 1.4 散射分数（%）（3D采集模式）：≤39 1.5 系统能量分辨率（%）（3D采集模式）：≤12 1.6 具备TOF方式图像重建条件下的时间分辨率（ps）：≤500 1.7 系统峰值噪声等效计数率（kcps）：≥220 1.8 系统达到峰值NECR时的活度（kBq/ml）：≤20 2、CT： 2.1 扫描参数： ▲2.1.1 最大扫描速度（s/360°）：≤0.35 2.1.2 最薄扫描层厚（mm）：≤0.55 2.1.3 螺旋连续扫描能力（s）：≥100 2.1.4 最高采样率（个采样/圈）：≥4800 2.2 性能参数： 2.2.1 空间分辨率（LP/cm）：≥20 2.2.2 低对比度分辨率：≤2mm@0.3% 3、PET-CT： 3.1 门控采集方式： 3.1.1 心电门控系统：提供接口 3.1.2 呼吸门控系统：提供 三、应用软件： 1、PET应用软件： 1.1 图像采集软件（包含静态，动态，门控，3D，脑等） 提供 1.2 图像处理（重建）软件：提供 1.3 图像显示软件：提供 1.4 定量分析软件（SUV，VOI等）：提供 1.5 校正软件：提供 1.6 质量控制软件：提供 1.7 NEMA测试软件：提供 1.8 3D迭代重建软件：提供 1.9 肿瘤疗效评估软件：提供 1.10 神经分析软件：提供 1.11 心脏分析软件：提供 2、CT应用软件： 2.1 图像采集软件：提供 2.2 图像处理（重建）软件：提供 2.3 图像显示软件：提供 2.4 图像分析软件：提供 2.5 校正软件：提供 2.6 质量控制软件：提供 2.7 辐射剂量计算软件：提供 2.8 低剂量软件：提供 2.9 自动剂量调节软件：提供 2.10 10mA肺部扫描技术：提供 2.11 CT迭代降噪技术：提供 2.12 1024×1024大矩阵高清成像技术：提供 3、PET-CT应用软件： 3.1 同机图像融合软件：提供 3.2 异机图像融合软件：提供 3.3 图像处理软件：提供 3.4 图像显示软件：提供 3.5 图像分析软件：提供 3.6 校正软件：提供 3.7 质量控制软件：提供 3.8 图像传输软件：提供 4、配套设备： 4.1 彩色激光打印机： 4.2 中文报告系统（一拖三）： 5、保修年限二年 |  |