| 彩色多普勒超声 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 彩色多普勒超声 | 2套 | 一、配置要求 1．主机1套 ▲2．探头3个： 2.1 纯净波或冰晶或单晶体凸阵探头1-5MHz ， 2.2 纯净波或冰晶或单晶体相控阵探头，1-5MHz 2.3 线阵探头5-12MHz， 二、★用途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、经食道心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断 三、主要技术规格及系统概述： 3.1 主机成像系统： 3.1.1 全新多波束并行发射技术，全程动态聚焦 3.1.2 脉冲优化处理技术 3.1.3 接收波束并行处理技术 3.1.4 自适应增益补偿技术 3.1.5 智能全程聚焦技术 3.1.6 数字化二维灰阶成像单元 3.1.7 数字化彩色多普勒单元 3.1.8 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW 、CW和 HPRF）； 3.1.9 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 3.1.10 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 3.1.11 智能实时图像优化技术，可自动持续优化图像增益及TGC，以获取最佳的2D，3D及4D图像 3.1.12 动态范围≥280dB 3.1.13 全数字式波束形成器，数字化通道≥4000000 3.1.14 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收,支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头。 3.1.15自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。 3.1.16反向脉冲谐波技术，具有明确谐波频率显示，可视可调 3.1.17 实时二同步/三同步能力，支持相控阵探头、凸阵探头和线阵探头； 3.2 先进成像技术： 3.2.1 造影成像技术 1）造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。 2）可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用 3）具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅同步测量 4）具有二维造影技术 5）造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、左心室、前列腺、经阴道妇科的需求 3.2.2 超宽视野成像扫描技术 1）线阵、凸阵及容积探头具备 2）结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用 3）具备100%全屏高清放大功能放大后图像有效显示区域尺寸≥21.5，显示比率≥16：9 4）自动产科测量：通过人工智能解剖，单键选择产科常规的自动测量（双顶径、枕额径、头围、腹围和股骨长度） ▲3.2.11矩阵容积成像 1）可支持经食道矩阵探头 2）可支持经胸心脏矩阵探头 3.2.12应变弹性成像技术 1）实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式 2）具备囊实性结构鉴别弹性成像技术 3）肝脏剪切波定量技术 4）血管中内膜自动测量与分析 ▲5）ROI感兴趣区域自动跟踪定量分析(可对灰阶、彩色、能量及造影图像进行分析）,同时取样区域≥10个，附图证明 3.2.13超声声速自动校正技术 ▲1）可用于乳腺检查，并可调整级别专门的乳腺扫查”预设置：利用组织差异校正成像技术，可根据乳腺不同类型（以腺体为主或脂肪为主）自动校正超声声速，提高组织细节及边界显示。有2种选择按钮 3.2.14扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵、容积探头均具有此功能，且支持空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。 3.2.15组织多普勒技术(TDI/或DTI），具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并支持在机应变及应变率定量分析工具 3.2.16具有微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、产科、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。 3.3 测量和分析：( B 型、M 型、D 型、彩色模式） 3.3.1 一般测量：距离、面积、周长等； 3.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； 3.3.3 外周血管测量和计算功能； 3.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算）; 3.3.5 心脏功能测量； 3.4 图像存储 (电影） 回放重显及病案管理单元 3.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩， 可进行参数编程调节； 3.4.2 硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元≥2200帧； 3.4.3 具备主机硬盘图像数据存储； 3.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； 3.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； 3.5 输入/输出信号： 3.5.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频 3.5.2 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、DP高清输出 四、系统技术参数及要求： 4.1 系统通用功能： 4.1.1 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸, 1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 ▲4.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 4.1.3 成像探头接口选择：≥ 4个，微型无针式,并激活可互换通用 4.1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 4.1.7 具备一键休眠模式，面板上有实体按键控制，并可以一键唤醒系统。 4.2 探头规格 4.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从 1 MHz 到18MHz 4.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频； 4.2.3 类型：线阵、凸阵、相控阵、小微凸、机械容积、电子矩阵 4.2.4 可支持纯净波探头≥9把，具有腹部、浅表、心脏、腔内、矩阵经食道、矩阵心脏，腹部容积等全面应用领域； ▲4.2.5 扫描深度≥40cm 4.3 二维显像主要参数： 4.3.1 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8段，并可在触摸屏上进行调节，B/M 可独立调节； 4.3.2 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit 4.3.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； 4.3.4 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦; 4.4 频谱多普勒： 4.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD）高脉冲重复频率(HPRF）、连续波多普勒（CW）； 4.4.2 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW； 4.4.3 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）； 4.4.4 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号）； 4.4.5 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调； 五、售后 1、原厂整机保修三年（含探头） 2、负责与医院信息化连接，含采集卡（费用含在报价中） 3、图文报告工作站一套 |  |