| 心脏彩色多普勒超声诊断仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 心脏彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | 1、★用途：主要用于成人心脏、血管（外周、颅脑、腹部）腹部、胎儿心脏、小器官、骨骼肌肉、神经、造影等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 2、主要技术规格及系统概述： 2.1 主机成像系统： 2.1.1 高分辨率液晶显示器≥21英寸，分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 ▲2.1.2 腹部组织差异校正成像技术，可自动校正超声声速，增加对肥胖、困难病人的超声扫查穿透力，提高图像分辨率.改善图像的一致性有“腹部穿透力”有2种选择按钮。 2.1.3 全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束 2.1.4 脉冲优化处理技术 2.1.5 海量并行处理技术 2.1.6 自适应增益补偿技术 2.1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元； 2.1.8 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 2.1.9 脉冲反向谐波成像单元； 2.1.10 彩色多普勒成像技术； 2.1.11 彩色多普勒能量图技术； 2.1.12 方向性能量图技术 2.1.13 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF）； 2.1.15 动态范围≥320dB 2.1.16 数字化通道≥6,000,000 2.1.17 主机具备中、英文操作系统，可切换； 2.1.18 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 ▲2.1.19 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥9线偏转（作曲别针试验）， 2.1.20 自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。 2.1.21 实时二同步 /三同步能力； 2.1.22 内置 DICOM 3.0 标准输出接口； 2.1.23 内有一体化超声工作站； 2.2 先进成像技术： 2.2.1 造影成像技术 1）造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。 2）可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用 3）具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量 4）具有相交互两个平面同屏同时相实时显示造影成像技术 5）造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔、腔内的前列腺、经阴道妇科成像的需求 6）具有造影计时器以及闪烁造影成像技术 7）造影连续采集时间≥5分钟 8）实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果 9）具备造影定量分析组织运动追踪技术，实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移，使超声造影定量分析更加准确。 2.2.2 超宽视野成像扫描技术 1）测量功能,电影回放功能 2）线阵、凸阵探头具备 2.2.3具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥21英寸，分辨率≥1080p（1920x1080） 2.2.4 具备智能多普勒血管检查技术 1）单键优化二维、多普勒图像质量 2）单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等 3）具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 2.2.5 血管中内膜自动测量与分析 1）要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计 2）计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置 2.2.6 超声声速自动校正技术 1）针对肥胖及困难病人 2）可用于乳腺检查，并可调整级别 3）专门的预置条件 2.2.7 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。 2.2.8 具有微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。 2.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式） 2.3.1 一般测量：距离、面积、周长等； 2.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； 2.3.3 外周血管测量和计算功能； 2.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算）; 2.3.5 心脏功能测量； 2.4 图像存储 (电影） 回放重显及病案管理单元 2.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节； 2.4.2 硬盘≥1T（1024G），DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧； 2.4.3 具备主机硬盘图像数据存储； 2.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； 2.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； 2.5 二维定量分析组件 2.5.1 IMT自动血管内膜中膜增厚度测量。 2.5.2 心肌应变成像定量(包括速度、应变和应变率等）,心肌取样最多可到32节段, 2.5.3 智能心功能定量分析: 依据选择的心脏切面，无需任何点击，超声图像就会与LV解剖模型自动匹配，自动追踪识别左室心内膜边界，自动计算EF，ESV，EDV。TMAD可以自动对主动脉瓣环运动进行可视化及定量化分析，用以快速评估心脏整体功能，不依赖图像质量。 2.5.4 智能心肌运动定量：基于斑点追踪技术，依据选择的心脏切面自动描记相应节段，进而自动测量整体和节段功能并生成表格，18节段牛眼图，附图证明。 并可显示各种曲线。此外还可计算LVEF、ESV、EDV。可选多层心肌进行网状分析。 ▲2.5.5 ROI感兴趣区域自动跟踪定量分析(可对灰阶、彩色、能量及造影图像进行分析）,取样区域≥10个，附图证明。 2.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件 3、系统技术参数及要求： 3.1 系统通用功能： 3.1.1 高分辨率液晶显示器≥21英寸, 分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 ▲3.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 3.1.3 探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用，接口需具备照明系统方便在暗室环境更换探头 3.1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 3.1.5 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求； 3.2 探头规格 3.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥22MHz, 从1 MHz 到22 MHz 3.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频； 3.2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 3.2.4 纯净波探头≥9把，具有腹部、浅表、心脏、腔内、三维矩阵纯净波心，腹部三维容积, 三维矩阵经食道等全面应用领域 ▲3.2.5 探头4把（标配） 纯净波或冰晶或单晶体腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz） 血管线阵探头（3.0-12.0MHz） 纯净波或冰晶或单晶体心脏相控阵探头（1.0-5.0MHz） 纯净波或冰晶或单晶体心脏三维矩阵经食道（2.0-7.0MHz） ▲3.2.6 凸阵探头扫描深度≥39cm 3.2.7 线阵探头扫描深度≥14cm 3.2.8 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置，并具有声束偏转功能； 3.3 二维显像主要参数： 3.3.1 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段； 3.3.2 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； 3.3.3 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦; 3.3.4 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； 3.3.5 接收超声信号系统动态范围≥320 dB 3.4 频谱多普勒： 3.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD）、高脉冲重复频率 (HPRF）、连续波多普勒（CW）； 3.4.2 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW； 3.4.3 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；CWD:血流速度≥28.0m/s 3.4.4 最低测量速度：≤ 0.5mm/s (非噪音信号）； 3.4.5 Doppler及M型电影回放：≥48 秒； 3.4.6 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； ▲3.4.7 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调； 3.4.8 零位移动：≥8 级； 3.4.9显示控制：反转显示 (上/下）、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展， 局放及移位； 3.4.10 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 3.5 彩色多普勒： 3.5.1 显示方式：速度图 (CDV）、能量图 (CPA）、方向性能量图（DCPA） 3.5.2 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI）;组织多普勒(TDI） 3.5.3 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV） 3.5.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号） 3.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 3.5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°； 4,售后服务要求 4.1 整机原厂保修三年（含探头） 4.2 开放端口，免费负责与医院信息化连接（含采集卡） 4.3 图文报告工作站一套 |  |