| 直线加速器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 直线加速器 | 1套 | 1、加速器核心结构：具备 1.1 加速管类型：驻波 1.2 电子枪类型：栅控三级电子枪。 1.3 微波功率装置：磁控管 1.4 微波输出峰值功率：输出功率≥3MW 1.5 加速器工作模式：应具有临床日检模式、治疗模式、验证模式、服务模式 1.6 室内大屏幕数据显示器：配置两个显示器：治疗时机架两边都能显示所有治疗参数（所有机械位置数据、射线设置参数等），在维修时可实时显示所有机械和电气数据。 1.7 带液晶触摸显示屏遥控器：能同时控制所有机械运动。具有速度可调功能，带液晶触摸显示屏，可调整机器参数，加载卸载患者治疗射野，具备激光扫描患者条形码功能。 2、X线射线束特性：具备 2.1 光子能量数：具备双光子能量，分别用于治疗和成像 2.2 X线能量：具备6MV光子治疗能量 2.3 X线能量：具备1.5MV成像能量 2.4 6MV常规X线的最大剂量率(等中心)：≥ 600MU/min 2.5 均整X线剂量率：剂量率可调范围≥ 7档，并列出能量挡位 2.6 6MV的X线最大剂量建成深度：Dmax 1.6±0.15cm (FF, 10x10cm) 2.7 均整剂量模式FF：具备FF均整剂量 2.8 射野尺寸范围(TSD=100cm)：最小 0.5cmX0.5cm 最大 40cmX40cm 2.9 剂量重复性：＜0.5% 2.10 剂量线性度：±1% 2.11 所有能量的X线对称性：101.5% 2.12 X线能量平坦度：106%（≤30cmX30cm） 3、剂量监测系统：具备 3.1 电离室结构：双通道封闭式电离室 3.2 电离室自动校正：具备温湿度度气压自动校正功能 3.3 设备安全连锁系统：具有安全联锁自动装置 4、机械运动系统：具备 ▲4.1 机架旋转角度：机架可连续旋转≥540度；机头可连续过底（连续经过120度~240度） 4.2 机架结构：机架结构为中心孔洞开放式，可容纳病人进出孔洞以便进行IGRT图像采集 4.3 SAD距离：100cm ▲4.4 机械等中心精度：≤0.5mm 4.5 等中心高度：≤130cm 4.6 机架、准直器和治疗床等中心精度：≤0.75mm 4.7 治疗空间：等中心到治疗头的净空间距离≥47cm 4.8 机架旋转精度：≤0.1° 4.9 准直器系统（钨门）：上下两对，并可独立移动 4.10 准直器到位精度：≤1mm 4.11 准直器最大旋转范围：≥+/-180° 4.12 准直器旋转精度：≤0.3° 4.13 准直器旋转重复性：≤0.3° 4.14 准直器最大旋转速度：≥18°/s 4.15 准直器最大移动速度：≥2.5cm/s 4.16 机架防碰撞模式：红外激光传感器实时检测，自动触发提醒和停止运动、束流。 4.17 全局建模，智能防碰撞：根据加速器、治疗床、患者、EPID的模型数据，对治疗计划的执行过程预测碰撞风险，提前对用户发出警告。 4.18 全局建模，智能防碰撞：在治疗实施的过程中，实际运动可能导致机械碰撞时，会提前停止运动和束流，保护患者安全。 5、治疗床：具备 5.1 四维运动治疗床：全碳纤维床面板，并可在控制室遥控 5.2 治疗床运动轴：四维运动（X，Y，Z轴和等中心旋转） 5.3 手动控制：具备 ▲5.4 负载能力：≥250公斤 5.5 垂直移动范围：移动范围 ≥90cm ▲5.6 前后移动范围：≥310cm 5.7 左右移动范围：±25cm 5.8 具备非共面治疗能力，治疗床的等中心旋转范围：±95° 5.9 治疗床的等中心旋转精度：≤0.1° 5.10 治疗床运动分辨率：0.1mm 6、多叶准直器系统：具备 ▲6.1 叶片数量 (射野≥40×40cm)：≥60对, 或≥120叶(射野≥40×40cm) 6.2 最小叶片厚度与数量：叶片厚度 ：5mm (中间40 对), 10mm ( 两侧20对) 6.3 叶片过中心线最大距离：≥20cm 6.4 叶片等中心处到位精度：≤1mm 6.5 叶片等中心处移动重复精度：≤0.5mm 6.6 叶片等中心处最小半影：≤7mm ▲6.7 等中心平面叶片运行最大速度：≥5.5cm/s ▲6.8 最大IMRT射野：≥40cm×40cm 6.9 钨门射野追随功能：钨门在治疗中自动追随射野，降低野外漏射剂量 6.10 MLC+钨门漏射率：≤0.02% 7、MV图像引导系统：提供 7.1 硬件系统要求：提供 7.1.1 成像方式：采用“非晶态硅”的平板型检测器 7.1.2 整体探测器：动态整体板，非拼接平板 7.1.3 成像能量：＜6MV治疗能量成像 7.1.4 运动方式：由马达驱动，可在X,Y,Z三轴方向运动 垂直方向运动范围：≥60cm 平行移动范围：≥24cm 侧向移动范围：≥20cm 7.1.5 操作方式：可在控制室操作，将平板伸出至成像位置并收回至安全位置 7.1.6 有效图像感应面积：≥41×41cm 7.1.7 空间分辨率：≥1024×1024像素 7.1.8 像素灰度分辨率：≥16bit/pixel 7.1.9 EPID图像采集最高速度：≥30帧/秒 7.2 EPID软件系统：提供 7.2.1 EPID软件系统要求：可与同品牌专用网络系统实现联网，并集成和共享数据，获取参考图像和存储 7.2.2 EPID软件系统要求 可在实时影像系统的用户界面上同时察看实时成像和对比参考图像（模拟定位图像，或DRR图像），以及其他图像；即使在采集图像时，也能显示参考图像 8、CBCT图像引导功能：提供 8.1 CBCT图像最大FOV：50cm 8.2 CBCT最小成像扫描角度范围：200° 8.3 基于CBCT的IGRT系统精度：≤1mm 8.4 治疗床自动规避功能：系统可以在偏心野扫描CBCT时，自动判断碰撞风险，将治疗床向中心移动避免碰撞并自动计算偏移量，扫描完成后治疗床自动回到原始位置 9、EPID设备质控功能：自动执行 9.1 EPID质控：MLC到位精度检测 9.2 EPID质控：束流输出稳定性和平坦度检测 9.3 EPID质控：束流中心偏移量检测 9.4 EPID质控：机架机械性能验证 9.5 EPID质控：治疗床精度验证 10、KV级图像引导系统：具备 ▲10.1 硬件系统要求：提供≥24排16层诊断级螺旋CT影像功能 10.1.1 操作方式：IGRT所有的操作均可在控制室进行 10.1.2 空间分辨率：≥18 LP/CM@0MTF 10.1.3 密度分辨率：≤2mm @0.3%@40mGy 10.1.4 球管阳极实际热容量（不含等效概念）：≥5MHU 10.1.5 最快扫描时间360°：≤0.6s/每圈 10.1.6 扫描视野 （FOV）：≥50cm 10.1.7 扩展FOV：≥70cm ▲10.1.8 最长扫描距离：≥900mm 10.1.9 迭代降噪算法：请列明使用何种算法 10.2 KV级图像系统软件：具备拍片模式，自动、半自动图像匹配病人摆位复核功能 10.2.1 图像匹配复核工具：包括叠加图像、窗口分割、运动窗口、彩色叠加 10.2.2 具有定位图象和实际摆位图象的比对功能：通过同品牌网络系统进行实际的校准和更正治疗床位置的功能 10.2.3 IGRT 精度：≤1mm 10.3 低剂量肺扫描功能：具备 10.4 肺结节分析：具备 11、治疗模式：具备 11.1 dIMRT动态调强放疗：具备dIMRT动态调强放疗功能 11.2 sIMRT静态调强放疗：具备sIMRT静态调强放疗功能 11.3 3D-CRT三维适形放疗：具备3D-CRT三维适形放疗功能 11.4 SimpleArc固定野旋转放疗：具备SimpleArc固定野旋转放疗功能 ▲11.5 系统具备CT模拟功能：提供 12、治疗计划系统：具备 12.1 数据库系统：数据库是关系型数据库管理系统，如Oracle, Sybase, Informix。应建立在符合ANSII规定标准的SQL语言上 12.2 一个数据库：系统应基于一个综合数据库 ▲12.3 放射治疗计划系统（TPS）工作站数量要求：物理师工作站：≥1台；医生勾画工作站：≥2 台 12.4 应用要求：TPS系统应在通用用户界面中提供如下功能和应用，用户不必再向其它应用软件或平台导入/导出数据 ▲12.5 原厂多器官自动勾画功能：能自动勾画≥80个器官（原厂） 12.6 剂量算法：具备三维卷积剂量计算引擎 12.7 勾画功能：具备多种手动勾画工具 12.7.1 勾画功能：具备感兴趣区域密度重置 12.7.2 勾画功能：基于Dose生成轮廓 12.7.3 勾画功能：基于HU值生成轮廓 12.7.4 勾画功能：支持横断面，冠状面，矢状面，BEV和3D窗口显示患者勾画 12.7.5 勾画功能：可基于融合图像进行勾画 12.7.6 勾画功能：支持勾画轮廓的剪切复制粘贴 12.7.7 勾画功能：支持定位选定的感兴趣区域 12.7.8 勾画功能：支持对感兴趣区域的2D/3D的移动 12.7.9 勾画功能：对选定的勾画进行6个方向上的外扩或者内缩，并能进行镜像翻转，合并等逻辑运算操作 12.7.10 勾画功能：支持多模态图像融合 12.8 显示功能：支持以伪彩显示图像序列 12.8.1 显示功能：手动调节图像配准关系 12.8.2 显示功能：支持基于ROI进行图像配准 12.8.3 显示功能：可视化观察匹配结果 12.8.4 DICOM导入导出：CT，MRI，PET，CR，RT Image DICOM标准图像导入；将结构集，计划，剂量文件导出为DICOM文件 12.8.5 DICOM RT接口：支持RT Plan，RT Dose，RT Structure，RT Record格式的数据导入 12.9 剂量计算与优化：自定义计算网格的范围和大小 12.10 二维计划：支持创建简单二维计划 12.11 计划制作与评估：提供 12.11.1 计划制作与评估：在一个计划下支持多个不同的照射类型，射野能量和射野技术 12.11.2 计划制作与评估：支持添加光子线计划 12.11.3 计划制作与评估：支持非共面计划设计 12.11.4 计划制作与评估：支持逆向调强计划设计 12.11.5 计划制作与评估：支持设置射野的机架角度，钨门，治疗床，准直器参数 12.11.6 计划制作与评估：支持自动对穿野的生成 12.11.7 计划制作与评估：支持计划剂量的叠加显示 12.11.8 计划制作与评估：支持计划模拟执行 12.11.9 计划制作与评估：支持显示感兴趣区域和感兴趣点的统计信息 12.12 计划验证：具备 12.12.1 计划验证功能：支持导入、保存并加载算中的模体图像序列 12.12.2 计划验证功能：支持将当前患者的计划数据拷贝到模体中创建验证计划 12.12.3 计划验证功能：支持输出验证计划的剂量分布 12.13 脚本：具备 12.13.1 脚本功能：支持操作的录制 12.13.2 脚本功能：支持保存录制的操作 12.13.3 脚本功能：支持调用系统自带的脚本和用户自定义脚本 13、放疗专用网络系统：具备 13.1 同品牌网络：符合国家信息安全管理要求 13.1.1 远程维修联网服务器：服务器必须位于中国 13.1.2 联网功能要求：通过网络，可将下列同品牌设备联网 1．加速器 2．治疗计划系统 3．网络工作站 13.1.3 网络适配卡：100M/1000M自适应PCI32-bit网卡 13.1.4 网络操作系统：Windows Server 2019或更高版本 13.2 软件系统要求：提供 13.2.1 服务器数据库系统平台：请投标方指出采用何种数据库软件及其版本。在交货时，应提供正版软件的使用许可证。 13.2.2 放疗数据库应用软件：该应用软件是建立和运行于上述服务器数据库系统平台上的应用软件和用户界面程序。 所有的病人数据，包括文本资料、图像信息和治疗计划数据，以及治疗过程中产生的图像和文本数据信息，均应集中存储在服务器数据库中，方便管理、备份和所有联网工作站的信息资源共享。 13.2.3 用户级别限制：服务器软件能设置各工作站用户的使用权限 13.2.4 一体化数据库和患者管理：患者数据和治疗数据存储在一个数据库中 13.3 网络应用软件基本功能要求：提供 13.3.1 患者列表：创建、管理患者名单，患者状态处理，预览患者的流程状态 13.3.2 治疗排程：可以进行患者治疗日程的排列，设置治疗排程的间隔，治疗起始日期，对未进行治疗的超时排程，系统可以自动推迟 13.3.3 治疗疗程：可以对患者治疗日的治疗时间和疗程进行设定和修改，并显示加速器空余时间 13.3.4 治疗参数确认：显示患者治疗射野的详细参数，并进行确认 13.3.5 患者摆位确认：显示患者治疗的摆位要求，便于技师进行确认 13.3.6 患者定位模具管理：可以对放疗定位、摆位附件进行编号和打印标签，并在治疗室内通过系统进行扫描确认，避免使用错误的附件 14、配件：具备 14.1 配套固定式激光灯：≥3只 14.2 稳压电源：具备 14.3 不间断电源UPS：具备 14.4 外水冷机：具备 14.5 闭路电视监控系统：具备 14.6 机械前指针：具备 14.7 保养工具包：具备 14.8 控制台桌椅：控制台X1；椅子X2；控制柜X1 15、放疗剂量测量及验证系统 15.1 参考级绝对剂量仪：1套 15.2 加速器晨检仪：1套 15.3 固体水：1套 15.4 一维电动小水箱：1套 15.5 加速器剂量验证系统：1套 16、放疗固定产品 16.1 头体一体化碳纤维固定板：1套 16.2 乳腺托架：1套 16.3 腹部固定架：1套 16.4 头部定位膜：1套 16.5 头颈肩膜：1套 16.6 胸腹部定位膜：1套 16.7 盆腔定位膜体位真空垫：1套 16.8 真空泵：1套 17、其他辅助产品 17.1 个人剂量仪：3个 17.2 场地射线报警仪：1套 17.3 巡检仪：1套 17.4 温度气压计：1个 17.5 电子防潮箱：1个 17.6 有膜组织补偿胶：1块 17.7 放疗专用图章：1套 17.8 球形标记胶带：2盒 17.9 靶区标记笔：2盒 |  |